Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim”  realizowany przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

ROPS-II.052.3.20.2021  							Kielce 15.06.2021  r.

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego z dnia 07.06.2021 roku ZNAK: ROPS-II.052.3.20.2021.

Pytanie I:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co Wykonawca powinien rozumieć poprzez „Certyfikat z laboratorium notyfikowanego (European Commission Notified Body Nando)”

Odpowiedź I:

Zamawiający wymaga, aby oferowane pulsoksymetry były przebadane przez laboratorium notyfikowane. Wykaz jednostek notyfikowanych znajduje się na stronie Komisji Europejskiej pod linkiem: http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main

Pytanie II:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania pulsoksymetrów charakteryzujących się pracą w temperaturze: 5°C do 40°C.

Odpowiedź II:

Zamawiający wymaga aby środowisko pracy: min zakres pracy w temperaturach od -10℃ do 40℃, min wilgotność pracy 15% do 95%; min warunki przechowywania mieszczą się w zakresie: -20 do +55°C, min wilgotność 95% (…).

Sporządzający:

15.06.2021 r. K. Banasińska

Akceptujący:

15.06.2021 r. M. Brelski